附录A：通讯协议

1．通讯接口参数：异步、115200bps、1起始位、1停止位、无校验。

2．通讯格式：Header、Key_Word、Length、Datas、Checksum、EndCode

（1）命令：Header = $$，Key_Word = Command

（2）应答：Header = ##，Key_Word = Command

（3）结束符：EndCode = !!

（4）Length：数据长度，4字节ASC码表示16位二进制数的4位代码HEX。例如：数据为1000个ASC码，Lenth=1000(Dec)=3e8(Hex)=03E8(ASCII)；

（5）Checksum：Key_Word、Length、Datas的校验和；

3．数据类型：

（1）B：8位BIN—用ASCII表示的2位Hex数据，用1bit或几个bit表示各种状态。例：11010010(Bin)=0D(Hex)=D2 (ASCII)。

（2）F：IEEE标准单精度浮点数，用ASCII表示的8位Hex数据。

4．各条命令及应答详细解释：

- 读测量数据和状态

|  | Header | Key_Word | Length | Datas | Checksum | EndCode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | $$ | 00 | 0000 | 没有数据 | XX | !! |
| 应答 | ## | 00 | 0120 | 数据 | XX | !! |
| 说明 | 测量数据：U1N、U2N、U3N、U12、U23、U31、I1、I2、I3、ΦU1I1、ΦU2I2、ΦU3I3、ΦUI+、ΦU1U1、ΦU1U2、ΦU1U3、ΦU1I1、ΦU1I2、ΦU1I3、P1、P2、P3、P+、Q1、Q2、Q3、Q+、Freq，一共28个单精度浮点数据，每个数据使用8个ASCII码表示 US (4 ASCII)：电压状态字16位无符号整数，Bit15、bit14、bit13—电压ABC过载标志位、bit12~bit3—保留、bit2、bit1、bit0—电压ABC量程 电压量程：0—60V、1—480V IS (4 ASCII)：电流状态字，16位无符号整数，Bit15、bit14、bit13—电流ABC过载标志位、bit12~bit3—保留、bit[5.4]、bit[3.2]、bit[1.0]—电流ABC量程 电流量程：00—0.1A、01—1A、10—10A、11—100A ES (4 ASCII)：扩展状态字，16位无符号整数，bit15~bit9—保留，bit[8.7]—频率跟踪通道、bit6—频率跟踪目标、bit5—频率跟踪锁定标志、bit4—误差更新标志，bit3—测量更新标志，bit2—量程锁定标志位、bit1—脉冲状态、bit0—当前接线方式 bit[8.7]频率跟踪通道：00—A、01—B、10—C、11—保留 bit6频率跟踪目标：0—电压、1电流 bit5频率跟踪锁定标志：0—自动、1锁定跟踪Ua bit4误差更新标志：0—未更新误差、1—已经更新误差（测量板接收到$$命令时此位自动清空） bit3测量更新标志：0—未更新测量数据、1—已经更新测量数据（测量板接收$$00命令后此位自动清空） bit2量程锁定标志：0—未锁定、1—量程被锁定 bit1脉冲方式：0—有功无功双脉冲输出、1—有功输出和脉冲输入 bit0所代表的接线方式：0—3P4、1—3P3 Ep (8 ASCII)：有功电能累计，浮点数 Eq (8 ASCII)：无功电能累计，浮点数 Ea (8 ASCII)：视在电能累计，浮点数 TM (8 ASCII)：电能时间，32位无符号整数，单位ms C (8 ASCII)：内部电表常数，浮点数 N （4 ASCII）：当前圈数 ERROR （8 ASCII）：误差值 |  |  |  |  |  |

- 设置测量参数

|  | Header | Key_Word | Length | Datas | Checksum | EndCode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | $$ | 01 | 000E | US 、IS、 ES、SC | XX | !! |
| 应答 | ## | 01 | 000E | US 、IS、 ES、SC | XX | !! |
| 说明 | US (4 ASCII)：电压状态16位无符号整数，bit15~bit3—保留、bit2、bit1、bit0—设置电压ABC量程 电压量程：0—60V、1—480V IS (4 ASCII)：电流状态，16位无符号整数，bit15~bit3—保留、bit[5.4]、bit[3.2]、bit[1.0]—设置电流ABC量程 电流量程：00—0.1A、01—1A、10—10A、11—100A ES (4 ASCII)：扩展状态，16位无符号整数，bit15~bit6、bit4、bit3—保留，bit5—频率锁定，bit2—量程锁定、bit1—脉冲状态、bit0—当前接线方式 bit5频率跟踪锁定标志：0—自动跟踪、1—锁定跟踪Ua bit2量程锁定：0—未锁定、1—量程被锁定 bit1脉冲方式：10、00—有功无功双脉冲输出、01—有功输出和脉冲输入（校验有功电能）、11—无功输出和脉冲输入（校验无功电能） bit0接线方式：0—3P4、1—3P3 SC （2 ASCII）内部电表常数倍率控制字，8bit无符号整数，取值范围：00~07对应Ec。 电流量程0.1A、1A、10A、100A，对应Er=0、1、2、3，标准表的实际电能常数： C=3.6x108x10Erx2Ec； |  |  |  |  |  |

（4）设置校验参数

|  | Header | Key_Word | Length | Datas | Checksum | EndCode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | $$ | 02 | 0010 | N、EIMP、VS | XX | !! |
| 应答 | ## | 02 | 0010 | N、EIMP、VS | XX | !! |
| 说明 | N(4 ASCII)当前剩余圈数值，16bit整数 EIMP(8 ASCII)输入电表常数，单精度浮点（单位imp/kwh） VS(4 ASCII)校验方式状态字： bit15~bit4—保留 bit3—校验包含A相功率：0—不包含A相功率、1—包含A相功率 bit2—校验包含B相功率：0—不包含B相功率、1—包含B相功率 bit1—校验包含C相功率：0—不包含C相功率、1—包含C相功率 bit0—校验模式：0—校验有功，1—校验无功 |  |  |  |  |  |

（5）读取修正系数

|  | Header | Key_Word | Length | Datas | Checksum | EndCode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | $$ | 03 | 0000 | 没有数据 | XX | !! |
| 应答 | ## | 03 | 0130 | 修正系数 | XX | !! |
| 说明 | 修正系数：（共50项，浮点数） KAD、CENG、KUa480V、CUa480V、KUb480V、CUb480V、KUc480V、CUc480V、KUa240V、CUa240V、KUb240V、CUb240V、KUc240V、CUc240V、KUa120V、CUa120V、KUb120V、CUb120V、KUc120V、CUc120V、KUa60V、CUa60V、KUb60V、CUb60V、KUc60V、CUc60V、KIa100A、CIa100A、KIb100A、CIb100A、KIc100A、CIc100A、KIa10A、CIa10A、KIb10A、CIb10A 、KIc10A、CIc10A、KIa1A、CIa1A、KIb1A、 CIb1A、KIc1A、CIc1A、KIa100mA、CIa100mA、KIb100mA、CIb100mA、KIc100mA、CIc100mA |  |  |  |  |  |

（6）写入修正系数

|  | Header | Key_Word | Length | Datas | Checksum | EndCode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | $$ | 04 | 0130 | 修正系数 | XX | !! |
| 应答 | ## | 04 | 0000 | 没有数据 | XX | !! |
| 说明 | 修正系数，内容与（5）相同 |  |  |  |  |  |

（7）修正系数软复位

|  | Header | Key_Word | Length | Datas | Checksum | EndCode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | $$ | 05 | 0000 | 没有数据 | XX | !! |
| 应答 | ## | 05 | 0000 | 没有数据 | XX | !! |
| 说明 | 对CPU从新初始化并将Flash中的设备ID和修正系数装载到工作区 |  |  |  |  |  |

（8）准备保存修正系数

|  | Header | Key_Word | Length | Datas | Checksum | EndCode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | $$ | 06 | 0000 | 没有数据 | XX | !! |
| 应答 | ## | 06 | 0000 | 没有数据 | XX | !! |
| 说明 | 提示下一条命令将是保存数据（ID和修正系数）到Flash。这条命令与下一条命令配合使用，确保保存到Flash ROM操作的可靠性。如果这条命令之后的10秒内没有发出下一条数据，那么本条命令将作废。 |  |  |  |  |  |

（9）确定保存修正系数

|  | Header | Key_Word | Length | Datas | Checksum | EndCode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | $$ | 07 | 0000 | 没有数据 | XX | !! |
| 应答 | ## | 07 | 0000 | 没有数据 | XX | !! |
| 说明 | 将校准数据存储到FLASH中，此条命令跟随$$07命令才有效 |  |  |  |  |  |

（10）出错时的应答

|  | Header | Key_Word | Length | Datas | Checksum | EndCode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | $$ | XX | XXXX | XXXX | XX | XX |
| 应答 | ## | FF | 0004 | WErr | XX | !! |
| 说明 | 在收到非法命令，错误数据时应答，E1~E4：出错状态位。 |  |  |  |  |  |

- 出错的状态字：

出错状态字是一个W型（16bitBIN）数据—WErr，它的每一位=1时代表了不同错误类型，无报错时WErr=0000(Hex)。WErrX表示WErr0的bitX，WErr0(WErr_bit0)~ WErr7(WErr_bit7)定义了与测量有关的错误，WErr8(WErr_bit8)~ WErr15(WErr_bit15)定义了与通讯有关的错误。

WErr0：输入电压中的一个或者多个超出了最大允许输入范围；

WErr1：错误的锁定量程使得允许输入范围小于输入电压；

WErr2：输入电流中的一个或者多个超出了最大允许输入范围；

WErr3：错误的锁定量程使得允许输入范围小于输入电流；

WErr4：选择了过大的电能常数，导致输出错误的电能脉冲。实际上仪器自动选择了Ec=0；

WErr5：输入电压Ua小于5V，导致无法精确跟踪信号频率，测量误差偏大；

WErr6：保留位

WErr7：保留位

WErr8：接收到了非法字符；

WErr9：帧超时，一帧命令或应答中的任何两个相邻字节的发送间隔时间超过了2毫秒。接

收方将忽略后续数据，从新开始搜索“Header”；

WErr10：校验和(Checksum)出错；

WErr11：过于频繁的命令，上一条命令还没有执行完又收到了下一条命令。仪器对于不同的

命令有不同的相应时间，例如：“读Wave、KFFT结果”需要至少500ms时间，

而“读测量数据和状态”最多需要50ms时间。对于一般的应用，两条命令之间的间隔大于1秒时间是足够的。

WErr12：备用

WErr13：备用

WErr14：备用

WErr15：备用

- 合法的通讯字符

本通讯协议使用有限的ASCII字符，以下是有效的通讯字符表，超出下表范围的字符或字节都是非法的。

通讯字符表

| Char | Hex | Char | Hex | Char | Hex | Char | Hex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | 2B | 4 | 34 | A | 41 | * | 2A |
| - | 2D | 5 | 35 | B | 42 | / | 2E |
| 0 | 30 | 6 | 36 | C | 43 | . | 2F |
| 1 | 31 | 7 | 37 | D | 44 | ! | 21 |
| 2 | 32 | 8 | 38 | E | 45 | # | 23 |
| 3 | 33 | 9 | 39 | F | 46 | $ | 24 |