STR3060系列三相标准测试源通讯协议

一、通讯接口说明:

1、采用RS232串行异步通讯，通讯接口为DB9母头（9孔）。可以使用RS232通讯线，也可以使用USB转串口通讯线。

2、串口通讯波特率固定为：115200。

3、串行数据以字节为基本单元，低位在前，高位在后，有一个起始位和一个停止位，无校验位。数据格式具体如下：

1个起始位

8个数据位

1个停止位

无校验位

二、通讯协议帧格式说明:

1、命令帧格式：81H + 00H + LEN_LSB + LEN_MSB + CMD + CheckSum

数据帧格式：81H + 00H + LEN_LSB + LEN_MSB + CMD + 数据(DATA) + CheckSum

2、具体说明：

LEN_LSB:      帧长度：从81H开始到校验码（包括校验码）的所有字节个数。

LEN_MSB:      用2个字节表示，低字节在前，高字节在后，

CMD：         命令字节。

CheckSum：    校验码，从第二个字节00H开始到CheckSum前一字节的所有字节异或值。

3、数据（DATA）部分格式说明:

3.1、数据类型：BYTE：8bit，DWORD：32bit，传送方式为低字节LSB 在前，高字节MSB在后。

3.2、设置参数及测量参数均为定点小数，即以整数形式来表示小数，具体见各自说明。

三、应答命令说明:

应答命令说明：当从机正确接收到主机发送过来的命令后，从机给主机回复应答命令，表示已正确接收到主机的命令。如果主机没有接收到应答命令，则认为命令发送失败，需要重新发送一次。

应答命令格式:  81 00 06 00 4B 4D

四、参数设置命令说明:

1、标准源工作模式设置命令。开机后默认为交流模式。

81 00 07 00 30 00 37 交流模式

81 00 07 00 30 01 36 直流模式

2、设置交流源接线方式命令。开机后默认为三相四线有功。

81 00 07 00 35 接线方式（BYTE） CheckSum

说明: 接线方式=0: 三相四线正相序

=1: 三相三线正相序

=2: 三相四线逆相序

=3: 三相三线逆相序

例如：

三相四线正相序  81 00 07 00 35 00 32

三相三线正相序  81 00 07 00 35 01 33

三相四线逆相序  81 00 07 00 35 02 30

三相三线逆相序  81 00 07 00 35 03 31

3、设置交流源量限命令。开机后三相电压默认为100V档，三相电流默认为5A档。

81 00 0C 00 31

UA量限(=0:380V, =1:220V, =2:100V, =3:57.7V， =4:30V, =5:600V)

UB量限(=0:380V, =1:220V, =2:100V, =3:57.7V， =4:30V, =5:600V)

UC量限(=0:380V, =1:220V, =2:100V, =3:57.7V， =4:30V, =5:600V)

IA量限(=0:20A, =1:5A, =2:1A, =3:0.2A, =4:10A, =5:60A)

IB量限(=0:20A, =1:5A, =2:1A, =3:0.2A, =4:10A, =5:60A)

IC量限(=0:20A, =1:5A, =2:1A, =3:0.2A, =4:10A, =5:60A)

CheckSum

例如： 设置电压量限：Ua=Ub=Uc=57.7V：选项为3，

设置电流量限：Ia=Ib=Ic=0.2A：选项为3。该数据帧如下：

81 00 0C 00 31 03 03 03 03 03 03 3D

380V  20A：81 00 0C 00 31 00 00 00 00 00 00 3D

220V  5A： 81 00 0C 00 31 01 01 01 01 01 01 3D

4、设置交流源输出幅度命令。开机后默认为各量限的满度值，即100%值。

81 00 1E 00 32

UA幅度（DWORD）

UB幅度（DWORD）

UC幅度（DWORD）

IA幅度（DWORD）

IB幅度（DWORD）

IC幅度（DWORD）

CheckSum

注意：上位机必须根据当前的量限，将实际需要的幅值乘以1000或者10000或者100000或者1000000后作为幅度设置值进行发送，下位机接收到该帧数据以后，必须将其除以1000或者10000或者100000或者1000000，即为实际需要的幅值。同一个输出值在不同量限下的设置值可能是不一样的。

其中100V档、220V档、380V档、600V档时，幅值需要乘以1000。30V档和57.7V档时，幅值需要乘以10000。60A档、20A档、10A档时，幅值需要乘以10000。5A档和1A档时，幅值需要乘以100000。0.2A档时，幅值需要乘以1000000。

例如：设置电压幅值：Ua=Ub=Uc=55.0000V,（如果在57.7V量限下，则有55×10000=550000=00 08 64 70H） 设置电流幅值：Ia=Ib=Ic=1.00000A （如果在1A量限下，则有1×100000=100000=00 01 86 A0H），该数据帧如下：

81 00 1E 00 32 70 64 08 00 70 64 08 00 70 64 08 00 A0 86 01 00

A0 86 01 00 A0 86 01 00 17

5、设置交流源输出相位命令。开机后默认为三相四线正相序，功率因数1.0。

81 00 1E 00 33

UA相位（DWORD）

UB相位（DWORD）

UC相位（DWORD）

IA相位（DWORD）

IB相位（DWORD）

IC相位（DWORD）

CheckSum

注意：上位机需要将实际需要的相位值乘以1000后作为相位设置值进行发送，下位机接收到以后，必须将其除以1000，即为实际需要的相位值。

例如：需要设置如下相位参数：

ΦUa=0.00000°（0×1000=00000000=00 00 00 00H）

ΦUb=120.000°（120×1000=120000=00 01 D4 C0H）

ΦUc=240.000°（240×1000=240000=00 03 A9 80H）

ΦIa=0.00000°（0×1000=00000000=00 00 00 00H）

ΦIb=120.000°（120×1000=120000=00 01 D4 C0H）

ΦIc=240.000°（240×1000=240000=00 03 A9 80H）。则该数据帧如下：

81 00 1E 00 33 00 00 00 00 C0 D4 01 00 80 A9 03 00 00 00 00 00

C0 D4 01 00 80 A9 03 00 2D

6、设置交流源输出频率命令。开机后默认为50Hz。

81 00 0A 00 34 频率（DWORD）CheckSum

注意：上位机需要将实际需要的频率值乘以10000后作为频率设置值进行发送，下位机接收到以后，必须将其除以10000，即为实际需要的频率值。

例如：设置频率：F=55.0000Hz （55×10000=550000=00 08 64 70H）。则该数据帧如下：81 00 0A 00 34 70 64 08 00 22

7、打开电源命令

81 00 06 00 54 52

说明:标准源接收到此命令后开始输出信号

8、关闭电源命令

81 00 06 00 4F 49

说明:标准源接收到此命令后将停止信号输出。

9、复位命令

81 00 06 00 52 54

10、读取报警命令：81 00 06 00 56 50      备注：2016-07-01 增加该命令

报警应答命令：81 00 08 00 56 baojing(uint) CheckSum

Baojing   bit=1:有报警   bit=0:无报警

| D7 | ----- | D6 | ----- | D5 | UA | D4 | UB | D3 | UC | D2 |  | D1 |  | D0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IA | IB | IC |

五、从标准源读取数据命令说明:

1、读取标准表测量值命令

1.1、上位机读取: 81 00 06 00 4D 4B

1.2、下位机回复:

81 00 80 00 4D

频率测量值（DWORD）

UA量限(=0:380V, =1:220V, =2:100V, =3:57V， =4:30V, =5:600V)

UB量限(=0:380V, =1:220V, =2:100V, =3:57V， =4:30V, =5:600V)

UC量限(=0:380V, =1:220V, =2:100V, =3:57V， =4:30V, =5:600V)

IA量限(=0:20A, =1:5A, =2:1A, =3:0.2A, =4:10A, =5:60A)

IB量限(=0:20A, =1:5A, =2:1A, =3:0.2A, =4:10A, =5:60A)

IC量限(=0:20A, =1:5A, =2:1A, =3:0.2A, =4:10A, =5:60A)

UA测量值（DWORD）

UB测量值（DWORD）

UC测量值（DWORD）

IA测量值（DWORD）

IB测量值（DWORD）

IC测量值（DWORD）

UA角度测量值（DWORD）

UB角度测量值（DWORD）

UC角度测量值（DWORD）

IA角度测量值（DWORD）

IB角度测量值（DWORD）

IC角度测量值（DWORD）

A相有功功率测量值（DWORD）

B相有功功率测量值（DWORD）

C相有功功率测量值（DWORD）

总有功功率测量值（DWORD）

A相无功功率测量值（DWORD）

B相无功功率测量值（DWORD）

C相无功功率测量值（DWORD）

总无功功率测量值（DWORD）

A相视在功率测量值（DWORD）

B相视在功率测量值（DWORD）

C相视在功率测量值（DWORD）

总视在功率测量值（DWORD）

A相功率因数测量值（DWORD）

B相功率因数测量值（DWORD）

C相功率因数测量值（DWORD）

总功率因数测量值（DWORD）

CheckSum

2、关于电参数数据显示处理的说明

2.1、电压值的显示，从下位机读取到的电参数中提取出电压值数据，根据当前量限，进行除法运算，将运算结果作为电压值进行显示。具体如下：

当100V档、220V档、380V档、600V档时，需要除以1000。

当30V档、57.7V档时，需要除以10000。

2.2、电流值的显示，从下位机读取到的电参数中提取出电流值数据，根据当前量限，进行除法运算，将运算结果作为电流值进行显示。具体如下：

当60A档、20A档、10A档时，需要除以10000。

当5A档、1A档时，需要除以100000。

当0.2A档时，需要除以1000000。

2.3、电压电流相位值的显示，从下位机读取到的电参数中提取出电压电流相位值数据，先将其除以1000后，再判断相位值是否为负值，如果为负值，将其加360°转换成正值，将运算结果作为电压电流相位值进行显示。

2.4、功率相位的显示，将电流相位显示值减去电压相位显示值，如果差值为负值，则将其加360°转换成正值，将运算结果作为功率相位值进行显示。

2.5、有功功率、无功功率、视在功率的显示，从下位机读取到的电参数中提取出功率值数据，将其按下表中的系数进行除法运算，将运算结果作为相应功率值进行显示。

| 量限 | 60A | 20A | 10A | 5A | 1A | 0.2A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600V | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 10000 |
| 380V | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 10000 |
| 220V | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 10000 |
| 100V | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 10000 |
| 57.7V | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 10000 | 10000 |
| 30V | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 | 100000 |

2.6、功率因数的显示，从下位机读取到的电参数中提取出功率因数值数据，将其除以100000，将运算结果作为功率因数值进行显示。

2.7、频率的显示，从下位机读取到的电参数中提取出频率值数据，将其除以10000，将运算结果作为频率值进行显示。

河南星创科技发展有限公司  技术部

2012-8-8